产品名称：旋转蒸发器 蒸发器 产品型号：ZRX-25317 3L 旋转蒸发器 蒸发器 型号：ZRX-25317 一．用途和特点 旋转蒸发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。其原理为：在真空条件下，恒温加热，使旋转瓶恒速旋转，物料在瓶壁形成大面积薄膜，高效蒸发。溶媒蒸气经高效玻璃冷凝器冷却，回收于收集瓶中，大大提高蒸发效率。特别适用于对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。 本公司旋转蒸发器集团内外同类产品之精华，积本公司成功实践经验，己形成2L，5L，10L，20L，50L系列，产品设计遵循高效、实用、经济原则。一切为用户着想。 RE301型特点： 1. 采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封，能保持高真空度。 2. 采用高效冷凝器确保高回收率。 3. 可连续进料。 4. 真空系统装真空表，对低沸点物料可选择最佳工作真空度。 5. 水浴锅数字恒温控制，并可上下升降。 6. 结构合理，用料讲究。机械结构大量采用不锈纲和铝金件。玻璃件全部用耐高温高硼玻璃。电器关键部件进口。橡胶密封易损件全部采用新国标，便于用户采购更换。 二．主要技术参数 旋转瓶容量： 3L 收集瓶容量： 1L 旋转速度： 10—120转/分（交流无级调速） 电机功率： 40W 水浴锅功率： 220V—1.5 KW 水浴锅升降： 120mm 电源电压： 220V50Hz 外形尺寸： 80ⅹ350ⅹ1250（高）mm 三．仪器安装 RE301型旋转蒸发器由机械部分、玻璃部分和升降恒温水浴锅三大部分组成。出厂时大模块形成装箱，安装很方便。具体程序如下： 1. 将机架放置在靠近水源牢固的工作台上。如遇不平可垫四只硬橡皮脚。 2. 按图一所示：将机头中心移到距底盘48cm高度向右倾斜25度左右锁紧机架上各锁紧螺母。 3. 将电控箱按图固定，插上电机五芯插头。 4. 将冷凝器插在四通瓶上，调整各活动关节使冷凝器垂直，用固定夹保持。冷凝器各管接头向后。 5. 将加料管插入冷凝管。 6. 将收集瓶与冷凝管对接，用瓶口夹夹好。 7. 安装托圈，反复调整中心和上下，将收集瓶稳稳托住。 8. 将旋转瓶套在旋转轴右端，用瓶口夹夹好。 9. 将水浴锅放在旋转瓶下放，加清洁水至2/3锅处（自来水要放置1-2天）。 10. 在抽气管处用真空皮管接通真空表上方接头，另一接头联接真空泵或实验室真空开关。 11. 接头（2）、（3）接冷却水，接头（4）接加料管。 四．注意事项： 1）各玻璃件安装前要清洗干净。 2）各标准口和密封面要涂少量真空硅脂。增加气密性。 3）安装完成要锁紧机头位置，不能移动。 五．使用方法 仪器蒸发速度取决于三条： 1. 真空度越高速度越快，水蒸发时真空度应不小于0.096Mpa。 2. 水浴温度越高速度越快，一般不要超过80℃，具体按工艺要求。 3. 冷却水温越低速度越快，用制冷水效果更佳。 ㈠操作程序 1. 抽真空，打开真空泵后，发现真空打不上应检查各瓶口是否密封好，真空泵自身有否漏气，旋转轴处密封圈是否定好，处接真空管中串联一只真空开关可以微调最佳回收率和蒸发速度。 2. 加料：利用系统真空负压，液料可在加料口（4）上用软管吸入旋转瓶，液料不要超过旋转瓶一半。本仪器可连续加料，加料时需注意：⑴关掉真空泵⑵停止加热⑶待蒸发停止后缓缓打开加料管旋塞，以防倒流。 3. 加热：本仪器配用专门设计的升降水浴锅，必须先加水后通电，温控刻度0-99℃可供参考。出于热惯性的存在，实际水温要比设定温度上冲3度左右，使用时可修正设定值，如：您需要水温40度，可把温控器设定在38度。精确水温请用温度计直接测量。旋转瓶侵入水中1/3—1/2。用毕拔去电源插头。 4. 旋转：打开电控箱开关，调节旋扭至最佳蒸发转速。注意避开水浴振波动。 5. 接通冷却水。 6. 回收溶媒：关掉真空泵，打开加料开关放气，打开放料活塞即可放出收集瓶内溶媒。 ㈡注意事项 1. 关于真空度： 真空度是旋转蒸发器最重要工艺参数，而用户经常会碰到真空度打不上问题。这常常和使用的溶媒性质有关，生化制药等行业常常用水、乙醇、丙酮、乙酸、乙酯、乙醚、石油醚、氯仿、甲苯等作溶媒，而一般真空泵不能耐强有机溶媒，可选用耐强腐蚀特种真空泵。（推荐使用水循环真空泵，本公司有售） 检验仪器是否漏气简单方法——夹断外接真空皮管，观察仪器上真空表，能否保持五分钟不跌。如有漏气，则应检查各密封接头和旋转轴上密封圈是否有效（见维护保养）。反之仪器正常就要检查真空泵和真空管道。 2. 关于电机温升 本仪器电动机采用E级绝缘，绕组采用聚脂高强度漆包线，使用环境，海拔不超过1000米，环境温度不超过40℃。连续使用电机表面温升（电机表面温度与环境温度之差）不超过45℃属正常可放心使用。温升超过45℃要检查有关转动润滑系统（见维护保养）如果环境温度很高，水浴温度也很高，用户可由行用风扇冷却。 六．维护保养 1. RE301型在旋转密封设计上采用聚四氟乙烯与橡胶复合密封结构。抗腐蚀性能强，真空度好。出厂时已装好，正常情况用户不要拆开。 2. 密封结构在旋转轴，每周保养一次，擦洗干净在外园表而涂上少量真空硅脂（推荐750l真空硅脂）。 3. 左端专用密封圈是气密性关键件。如果使用中发现与溶剂不相溶（膨胀、发胖等）可选用耐丙酮，乙酸乙酯或氯仿等特种专用密封圈（已附）。 4. 如果旋转轴松动不转，可用附件中主轴止动钢丝塞进变速箱底部小孔内止动旋紧主轴上小塑料旋帽即可，拆开反之。 5. 装箱单： 编号 名 称 数量 编号 名 称 数量 1 主机 1套 2 电控箱 1只 3 3000ml旋转瓶 1个 4 1000ml收集瓶 1个 5 主轴止动钢丝 1根 6 保险丝1A 1根 7 专用密封圈 1只 8 冷凝管夹子 1只 9 升降水浴锅 1套 10 加料管 1根 11 抽气管 1支 12 不绣钢夹 1只 13 24#夹子 1个 特别选件（需另购） 1. 扩展接头——Ф50法兰口转接24号标准，可带025-2L旋转瓶。 2. 冰晶器——加装在冷凝器之上，提高低沸点溶媒回收率。 3. 第二冷凝器——用冰冷却：具有提高回收率，混合溶媒分离回收及阻止溶媒进入真空泵等多种用途。 3 4 5 6 7 2 1 8 (图二) 七．售后服务 用户在正常条件下使用，自发货之日起12个月内产品因制造质量原因发生故障，有本公司负责维修。因使用不当而造成损坏的本公司酌收修理成本费。 玻璃仪器损坏不在三包范围之内。 本说明书最终解释权归我公司所有，产品若有改动，以实物为准。