产品名称：六管片剂崩解仪/片剂崩解仪 产品型号：ZRX-14799 六管片剂崩解仪/片剂崩解仪 型号：ZRX-14799 技术参数 1、水箱自动控制温度37 ± 1 ℃ 2、吊蓝升降频率 30-32次/分 3、筛网孔径2.0mm（附件0.425 mm） 4、崩解管孔内径21.5 mm 5、挡块符合《中华人民共和国药典》2000版和上述各国药典规定。 主要特点 测定各种片剂和胶囊剂的崩解时限 测定栓剂的溶变时限 测定滴定丸的溶解时限 仪器介绍 该仪器是按照《中华人民共和国药典》2000版的规定生产的。其主要指标同时还符合B.P-1980、U.S.P-XX1版和《日本药局方》第十版规定。同时安装了大规模集成时间装置电路，增加了自动控温系统。 使用前准备 1、检查仪器的橡胶垫、水浴槽是否放置于规定位置，并在水浴放入适量的水（使水位在放入烧杯后不超过最高水位线为准）。 2、将仪器的电源线内插头、温度传感器插头、加热器插头插入指定插孔并插稳；将单向阀与气泵导管连接好；将温度传感器从水浴槽顶部中间圆孔中稳固插入，并应深入水面60mm左右。 3、在烧杯内放入870～900ml规定的液体，抬起升降臂，将烧杯放入水槽中。加水使水槽内的水位至红色标志处。 4、完成以上步骤后，打开机箱后的电源开关，接通电源，温度显示窗显示水槽中水的当前实测温度；左右时间显示窗显示“0:00”；仪器处于待机状态。 温度预置与控温 1、开机时，仪器自动设定预置温度为37℃。按一下温控的“+”或“-”键，则温控器处于设置温度状态，即可显示并改变预置温度，此时再按“+”或“-”即可使预置温度每次增加或减小0.1℃；持续按住按键不放，可使数值快速增加或减少。放开按键4秒钟后，温控器自动回到实测状态。 2、仪器可在高于环境温度的情况下可任意设置5～40℃范围内的预置温度 3、确认预置温度无误，回到实测状态，按下“启/停”键，加热指示灯亮，仪器进入控温状态并开始加热，水浴温度逐渐升至预置温度并保持恒温，此时加热指示灯闪亮，表示仪器处于恒温状态。 4、在控温状态下，再按下“启/停”键，则仪器关闭加热器并退出控温状态。 5、无论是否处于控温状态，均可随时重新设定预置温度值。 6、当水浴温度达到预置温度并处于恒温状态后，即可进行崩解试验。若实测烧杯内液体温度比显示温度偏低，可适当提高预置温度值。 注意事项 1、水槽中无水时，严禁启动加热，否则会损坏加热器。 2、感温探头应插入水中至规定的深度。 3、必须加热至水槽中水温恒定于预置温度后方可开始进行崩解试验。