产品名称：无泵型个体采样器/个体采样器 产品型号：ZRX-9670 无泵型个体采样器/个体采样器 型号：ZRX-9670 无泵型个体采样器是一种能作长时间个体采样的仪器。其特点是不需采样泵、轻便、可佩带在工人衣领上采集8小时接触的有机蒸气。采样毕取出炭片进行色谱分析。通过炭片吸附有机蒸气的量了解工人在整个作业班接触有机蒸气的剂量。 一、使用范围： 1、可由工人佩带ZRX-9670型个体采样器作个体监测，了解每个接触者实际接触有机蒸气的剂量。 2、可放在固定地点作车间环境监测,了解环境被污染情况。可测量苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、四氯乙烯、三氯乙烯、1、2--二氯乙烷、氯苯。 二、主要技术标准： 1、外型尺寸：5.20×5.65×1.60（cm3） 2、重量：40克（不包括塑料盒） 生产环境中可能存在的温度、湿度、风速以及共存物不影响其测定。 三、设计原理： 采样器是靠气体分子的扩散完成对空气中有机蒸气的采集。气体分子在采样器内所形成的浓度梯度（浓度差）是分子扩散的“动力”。根据Fick第一扩散定律推导出公式： N=DA/L·C·t 式中：N：炭片上有机蒸气的吸附量（mg） D：空气中有机蒸气的扩散系数（cm2/s） A/L：采样器前面开口面积（cm2）/扩散带厚度（cm） C：空气中有机蒸气浓度（mg/m3） t：接触有机蒸气的时间,即采样时间（min） 式中DA/L为定值，则炭片上吸附有机蒸气的量与空气中有机蒸气浓度及接触时间的乘积成正比（即N∝Ct），因此，可以从炭片上有机蒸气的吸附量及接触时间计算出空气中有机蒸气浓度（即时间加权平均浓度TWA）,以mg/m3表示。 四、无泵型个体采样器结构： 1、外壳：由不锈钢制成，前缘开口为气体分子入口处。 2、铝网、滤纸：为多孔的通风罩，用以减少蒸气分子在扩散带的机械混合。 3、塑料框架：形成扩散带,并支撑通风罩。 活性炭片：为吸附介质，用以吸附有机蒸气。 五、使用方法： 1、炭片处理：使用前将炭片从小塑料袋中取出，于100-105℃烤箱中烘烤30min，干燥器中降至室温后，装入小塑料袋中备用。 2、装炭片：在清洁空气中，用镊子将炭片装在采样器底1/2处，然后放入塑料框架，将炭片压紧，盖上滤纸、铝网及采样器盖（注意，前盖开口要对准炭片），然后做好编号（或姓名标记）装入塑料盒中备用。 3、采样：从塑料盒中取出采样器按编号佩带在工人衣领上（或其它靠近呼吸带处）。开始采样并准确记录时间。采样毕取下采样器保存在塑料盒中并记录终止采样时间（采样中途，如果工人暂时离岗，需取下采样器保存在塑料盒中并记录离岗时间，回岗后重新佩带进行采样）。 4、样品的保存：将采样后的炭片放回小塑料袋并封口标记，保存于清洁干燥环境中，15天内完成分析。 5、样品分析：分析步骤见“GBZ/T160-2004有毒物质检测标准方法”. ①GBZ/T160.42-2004苯、甲苯、二甲苯的无泵型采样器-气相色谱法。 ②GBZ/T160.45-2004二氯乙烷的无泵型采样器-气相色谱法。 ③GBZ/T160.46-2004三氯乙烯和四氯乙烯的无泵型采样器-气相色谱法。 ④GBZ/T160.47-2004氯苯的无泵型采样器-气相色谱法。 ⑤GBZ/T160.63-2004乙酸乙酯的无泵型采样器-气相色谱法。 六、计算： C=c×v×1.78×1000 k×t×D 式中：C：空气中有机蒸气浓度（mg/m3） c：炭片有机蒸气含量（µg/ml） v：解吸液体积（ml） k：无泵型采样器的采样流量（ml/min） .t：采样时间（min） .D：解吸效率（%） 1.78：校正系数 注：GJ—1型个体采样器对以上8种有机蒸气的采样流量见下表： 有机蒸气采样流量（ml/min） 苯73.86 甲苯64.94 二甲苯58.61 二氯乙烷71.83 三氯乙烯69.30 四氯乙烯63.12 氯苯59.16 乙酸乙酯68.19