石油蜡含油量测定仪适用于测定蜡的冻凝点在30℃以上

一、概述

本仪器是按照中华人民共和国标准GB/T3554《石油蜡含油量测定法》所规定的要求设计制造的，适用于测定蜡的冻凝点在30℃以上，含油量不大于15%的石油蜡的含油量。

方法要点是：将试样溶解于丁酮中，冷却至-32℃，析出蜡，过滤并将滤液中的丁酮蒸出，称重残留油，计算蜡的含油量。

注意：某些含油量大于5%的蜡，如果油在丁酮中不能完全溶解而分层，则不宜采用此方法。

二、ZRX-27191石油蜡含油量测定仪主要技术特性和参数

1﹑工作电源：     AC220V±10%  50Hz；

2、水浴温度：     室温~95℃±0.5℃

3、冷浴温度：     室温~ -40℃±0.5℃；

4﹑蒸发温度：     35℃±1℃；

5﹑流量计:(4个)   0.5~5L/min；×4

6、定时器定时范围  0~99h99min。

7、环境温度：      ≤30℃ 。

8、相对湿度：      ≤85%。

三、ZRX-27191石油蜡含油量测定仪主要结构和特点

（一）主要结构

本仪器主要由数显控温仪、数显计时器、不锈钢浴槽、压缩机、空气流量计等组成的室温～95℃的水浴、室温～-40℃的冷浴和35℃的蒸发浴。

（二）仪器特点

1、95℃的水浴（也称热浴）、-40℃的冷浴为一体的设计装置，仪器左边为水浴，右边为冷浴，两浴各有4个孔，可分组对试样进行试验。

2、水浴、冷浴、蒸发浴的温度调节与控制均采用数显控温仪，温度调节与控制准确、直观。

3、蒸发装置中进入试样内的吹气量由玻璃转子流量计检测，能按试验的具体要求准确控制吹气量，吹气时间可根据试验的时间要求由定时器随意设定。

4、仪器整体设计为台式结构，设计新颖，结构合理，使用方便。

（三）各部分介绍

1、水浴（热浴）

⑴ 热浴槽：    共四个孔。

⑵ 控温仪：   按试验要求设定和控制热浴的温度。

⑶ 电机：     搅拌热浴中的介质，使温度均匀。

⑷传感器：    感应水浴槽的温度。

⑸热浴开关： 打开此开关，热浴温控仪开始显示，电机开始搅拌。

2、冷浴

⑴ 冷浴槽：   共四个孔。

⑵ 控温仪：   按试验要求设定和控制冷浴的温度。

⑶ 制冷开关： 制冷压缩机开关，打开此开关压缩机工作。

警告：为防止频繁启动而损坏压缩机，必须在关闭压缩机10分钟以后才能再次开启压缩机！

⑷传感器：    感应冷浴槽的温度。

⑸冷浴开关： 打开此开关，冷浴温控仪开始显示，电机开始搅拌

3、蒸发浴

⑴ 玻璃转子流量计：调节和控制空气吹气的流量。

⑵ 试样 (称重) 蒸发恒温室：打开箱门，可将试样 (称重)瓶置于恒温室内。

⑶喷嘴升降旋转手柄：旋转此手柄，可使喷嘴上升或下降。

⑷电源总开关：打开此开关，蒸发浴接通工作电源。

⑸ 计时开关：打开此开关计时器开始计时，同时空气开始吹气。时间到计时器停止，吹气也停止，蜂鸣器响通知人时间到。

⑹计时器：自动记录时间并控制气路，同时时间到蜂鸣器响。

⑺温控仪：按试验要求设定和控制蒸发装置的温度。