标准GB/T616化学试剂沸点测定仪的安装

本仪器由单片机数字精密调压电加热器，本加热器采用了阻燃式电加热套，由于采用了精密数字调压，所以该电加热器具有调压精细、加热稳定，升温稳定等特点。

该仪器还配置了500ml三口圆底烧瓶、玻璃试管、测量温度计、辅助温度计，本仪器操作简便，性能稳定，加热速度快，升温均匀。本仪器还可为用户配置专用气压计，方便用户进行试验。

二、主要技术参数

1、输入电源：220V AC±10%，50Hz

2、加热功率：0～600W

3、数字调压范围：0～220V任意调节

4、随机显示电压：0V

5、加热油浴：500ml三口圆底烧瓶

6、试管尺寸：φ25×200mm

7、测量温度计：0～50℃±0.1℃、50～100℃±0.1℃、100～150℃±0.1℃、150～200℃±0.1℃、200～250℃±0.1℃、250～300℃±0.1℃

8、辅助温度计：0～50℃±1℃

9、油浴温度计：0～400℃±1℃

10、压力计（可选件）：80～1060hpa

11、外形尺寸：250×360×140mm

12、环境温度：10～40℃

13、相对湿度：＜85%

标准:GB/T616

测量温度：0～300℃，加热油浴：500ml三口圆底烧瓶，

三、安装与使用

仪器开箱后，首先进行外观检查，看是否有损坏。

接好市电，并做好机壳保护接地（本仪器通过电源插头中心头接地）.

3、开启电源开关，数码显示0字样，此时无加热电压，可分别按动“▲”键和“▼”键，选择所需加热电压，对试样进行加热。数字显示0时为不加热，当220V时为全电压加热。

4、按照标准图示把试管、温度计等组合好。

5、本加热器的使用方法：用户首次使用时不要把加热设定的太高，可以适当控制一下加热电压，不要全电压加热，等掌握了升温速度至试样沸点后的温度，以后试验时可以直接调到此温度。

6、量取适量样品，注入试管中，其液面略低于烧瓶中硅油的液面。加热，当温度上升到某一定值并在相当时间内保持不变时，此温度即为待测样品的沸点。同时记录室温及气压。

具体方法请参照GB/T616标准进行试验。

四、注意事项：

1、该仪器不允许在潮湿和有腐蚀性气体的环境中存放以防加热板受潮。

2、仪器使用前必须接好保护地线！以防人身触电！

3、当数字显示有加热电压，加热板不热，可以检查机内可控砖坯和加热板可能损坏，应该立即更换。

五、售后服务：

1、本产品自购买之日起，非人为责任事故我厂免费保修一年，长年维修。